**妇产康复治疗仪技术参数**

1. **技术参数**

1、输出技术指标

1. 脉冲频率：300~1000Hz
2. 脉冲宽度：400μs±10％
3. 额定负载阻抗 500±10％
4. 单个脉冲电量 >7uC
5. 单个脉冲最大输出能量 ≤300mJ
6. 开路输出电源峰值 ≤500V
7. 最大输出幅度有效值 ≤40V（或80mA）

▲2、显示：5.7英寸蓝色STN显示屏，显示输出强度和时间，屏幕可0-60度任意折叠。

3、通道数：三通道，输出强度独立可调。

4、治疗时间： 20，30，40，50,60分钟或不定时设置。

5、定时偏差：不超过±5％。

▲6、软件治疗菜单查询：配置软件下拉菜单式治疗项目菜单快捷查询功能，要求对治疗项目、治疗部位及方法、治疗时间一目了然，方便临床的操作。

7、治疗项目选择：中文菜单，处方式按键方式，根据不同治疗项目，可同时治疗两个或三个病人，具有菜单选择、治疗时间计数和提示、声光提示等功能。

8、治疗项目：产后催乳常规治疗、产后子宫复旧治疗、尿潴留治疗。

9、安全标准：符合国家标准。

1. **标准配置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 主机（一体化推车） | 1台 |
| 2 | 乳房治疗电极罩 | 2片 |
| 3 | 圆形治疗电极罩 | 6片 |
| 4 | 耳夹电极 | 2只 |
| 5 | 固定带 | 3条 |
| 6 | 电极胶 | 1瓶 |
| 7 | 腹带 | 3条 |
| 8 | 胸部理疗电极片 | 5包 |
| 9 | 圆形理疗电极片 | 5包 |
| 10  | 电极线部件 | 6条 |
| 11 | 治疗电极线 | 3条 |
|  |  |  |