心电信息化网络管理系统

1、采购项目名称：心电信息管理系统

2、采购数量：一套

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动采集端 | 台 |  |  |
| 2 | 门诊固定采集端 | 台 |  |  |
| 3 | 医师诊断端 | 台 |  |  |
| 4 | IPAD采集及诊断端 | 套 |  |  |
| 5 | IPAD诊断端 | 台 |  |  |
| 6 | 心电会诊系统 | 套 |  |  |

3、总体要求：

* 3.1心电网络信息管理系统可支持与HIS、电子病历等医院现有信息系统的无缝集成，能够实现功能上的对接，将分布于医院各科室的心电图数据接入医院信息系统，实现网络传输模式，集中处理诊断报告，并将诊断报告发布到临床共享。软件系统支持有线局域网络和无线网络的应用模式，便于医院整体临床系统的扩展，实现电子病历完整化，为社区，分院及合作医院的远程会诊服务提供支持，用于区域心电远程会诊网络，实现区域内心电数据共享。

* 3.2此次投标要求厂家既有自主知识产权心电网络信息管理系统，又有系列心电采集设备的自主研发生产能力（心电网络系统与心电图采集设备必须为同一品牌，以保证产品的延续与稳定性）。

* 3.3选择性与院内心电图机连接，并实现心电网络功能。

*3.4可与院内体检系统连接，并实现心电网络功能。

*3.4软件产品通过IHE专项产品证书（要求两个集成模式10个必须性功能角色）

4、技术要求：

| 序号 | 项目名称 | 技术规格指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电信息管理系统硬件及软件技术要求 |  |
| 1.1 | 服务器系统软件 | Microsoft. Windows 2008 server R2或更高操作系统 |
| 1.2 | 数据库软件 | SQL 2008 R2 数据库或其它大型数据库 |
| 1.3 | 服务器 | 使用院内现有服务器。 |
| 2 | 应用软件 |  |
| * 2.1 | 诊断分析软件 | 提供WEB诊断模式和医师工作站诊断模式两种分析软件。 |
| 2.2 | 应用程序 | 心电管理系统应用程序具备：多层次分组式管理、自主设定分组、自定义人员来源、增减、权限，专家多组登陆等功能。 |
| * 2.3 | 数据采集分析 | 同时接受多个心电终端设备发送的心电数据，并提供心电资料的存储； 具备采集端直接采集静息心电图、（具备新生儿、儿童/成人心电图等工作模式） 具备批量采集及下载,多平台分析等功能。 心电图数据来源跟踪，采集诊断时间跟踪。 |
| 2.4 | 数据库管理 | 数据库将会自动记录下列资料： (a)所有病人及检查的相关文字资料 (b)所有检查的属性资料 (C)心电系统所有的系统参数设置，包括所有用户的个性化参数设置、 |
| 2.5 | 权限管理 | 提供：采集、初诊、复诊、审核、管理等各种状态的职能，按权限提供相应分析工具。 |
| 2.6 | 急诊提示 | 系统能够将急诊病人信息通过短信通知医师及主任。 |
| 2.7 | 远程管理 | 支持WEB端远程维护管理 |
| 3 | 硬件功能及特性 |  |
| 3.1 | 移动心电设备 | 同步12导联静息心电图数据采集，具有存储编辑，自动诊断、上传数据等功能。 |
| * 3.1.1 | 移动心电设备 物理性能 | 采样频率：≥2万 点/秒/通道，采样精度：24位 |
| 3.1.2 |  | 无线连接方式：wi-fi或BT |
| 3.1.3 |  | 电池电量： 1.5伏AA，2节，连续工作≥24小时 |
| 3.1.4 |  | 除颤保护设计，具有标准6511心电导联线的标准接口。 |
| 3.1.5 |  | 采集盒与平板电脑无线连接，操作距离支持≥5米，便于临床操作 |
| 3.1.6 |  | 2048*1536像素显示屏≥7英寸，高清视网膜屏 |
| 3.2.1 | 移动心电设备 软件功能 | 标准的同步12导联信号采集分析，采集时记录时间可调；图形显示输出格式：12X1、6X2+1/2、3X4、单一导联 |
| 3.2.2 |  | 1 2导联心电图自动测量、自动心电图叠加技术、自动计算心电图参数； RR间期标注等功能，自动诊断 |
| 3.2.3 |  | 单机具有心电图网络分析功能：上传心电信息，下载诊断并打印，权限管理、心电图网络分析、心电图网络报告生成； |
| 3.2.4 |  | 具有新生儿、儿童心电图导联设置及心律失常检测模式诊断 |
| 3.2.5 |  | 病例支持实时图像面容记录，支持条码扫描录入his信息， |
| 3.2.6 |  | 支持医师诊断报告手写签名 |
| 3.2.7 |  | 病例集约上传、医师现场心电图诊断，上传网络报告打印 |
| 3.2.8 |  | 心电分析软件需经过操作系统厂家认证并具备免费自动更新升级功能 |
| 3.2.9 |  | 具有临床诊断名词语言及自动诊断分析功能 |
| 3.2.10 |  | 病人数据再编辑、删除和转存，具有多次心电图对比分析诊断、统计分析等功能 |
| * 3.3 | IPAD采集分析端 | 支持苹果iPad的移动心电图采集，具有相应的手机心电采集及分析软件，方便医生外出、巡诊随时随地的心电图检测、分析及数据图形的上传。 |
| 3.3.1 |  | iPad采集端与心电采集盒子之间非有线连接，使用蓝牙或WIFI传输方式，心电图采集软件系统要求跟随手机操作系统随时更新，且永久免费自动升级。 |
| 4 | 医师诊断端 硬件要求 | 品牌一体机： CPU：四核或更高 内存：4GB DDR3 RAM或更高 硬盘：500G磁盘空间或更高 网卡：无线网卡或更高 显示器：21寸或以上显屏 操作系统：Microsoft. Windows 10或其它操作系统 |
| * 4.1 | 系统基本功能 | 系统可以按采集时间顺序排列，急诊优先。 系统可以多个分析终端同时查看同一份心电图，共同会诊。 支持同一份心电图异地做二次诊断。 诊断后任何设备可以查看原始完整心电图。 系统可分析心电数据、心向量分析及报告打印； |
| * 4.2 | 系统平台 | 系统必须支持各种平台（Windows、Linux、Ios、Android）及设备（PC、平板电脑、智能手机）的测量、诊断分析、报告书写，方便国内外专家使用各种操作系统会诊。 |
| 4.3 | 统计管理功能 | 自动统计工作量并自动生成各种时间段的报表图显示，并支持EXCEL导出。 |
| 4.4 | 数据库检索统计功能 | 可结合患者基本信息，临床诊断，测量值，心电图诊断综合统计检索，还可以对测量矩阵、ECG质量、测量值、检测信息、原始心电测量值、诊断等名目下的多种条件进行组合检索；提供多种病名统计分析（全年发病趋势、性别、年龄统计显示，EXCL表格输出）可以云搜索； |
| 4.5 | 测量功能 | 系统支持测量卡尺，卡尺，支持时间和幅值参数 通过卡尺可以测量PR间期、QRS持续时间、QT间期等数据 |
| 4.6 | 检查状态显示 | 列表图形显示检查类别，采集位置，采集时间，是否经过诊断等信息 |
| 4.7 | 报告分发 | 点击报告确认键，即诊断中心自动报告打印，且病房开单医生处打印机自动打印报告. |
| 4.8 | 安全性 | 多级操作权限及密码设置。 |
| 4.9 | 权限及职责管理 | 通过不同级别用户设定，各自的口令修改，包括采集上传的用户、诊断分析的用户、系统管理员、服务工程师，控制系统的使用。 通过系统管理员的授权，控制普通用户访问权限，可以禁止普通用户操纵计算机。 |
| 4.10 | 系统状态跟踪 | 拥有状态显示，便于跟踪：采集队列、打印队列、编辑更改日志、HIS事件日志等。 |
| 4.11 | 待诊提醒功能 | 待诊心电图报警，声音提示通知用户，每间隔提醒功能。 |
| 4.12 | 数据管理功能 | 提供过时数据(如预约和登记3月没做检查)删除工具，以及确诊报告唯一修改权。 |
| 5 | 门诊固定采集端 | 12导心电图分析系统： 1). 标准的同步12导联信号采集分析，连续采集时间﹥10分钟 2). 12导联心电图自动测量、自动诊断（经欧盟CSE心电图数据库验证）。 3). 可进行向量、晚电位、频谱心电图分析。 4). 12导采集切换功能 5). 网络连接：心电信息进行双向通讯，通过网络功能实现诊断和打印等功能。 6). 一键操作，工作简单快捷 |
| 5.1 |  | 心电数据采集盒： 1）通过标准USB通讯接口，隔离电压达4000V。 2）采样率：12导同步超高采样技术，采样率每秒每通道2.4K点，采样精度14位。 3）采用 “隔离通讯信号能量转换”技术，不需要任何额外的电源或电池支持，即可完成各种导联体系的心电信号放大和模数转换。 4）多重数字滤波器技术：基线滤波器\平滑滤波器\肌电滤波器\电源滤波器； 5）心电图平滑技术，产生清晰光滑的心电图。 6）心电图芯片叠加技术，计算心电图参数，自动ST段识别分界点，测量抬高压低值、斜率值、心律失常检测、RR间期标注等，导联脱落恢复后3-5秒心电图平稳显示。 7）电极阻抗检测技术 8）具有抗除颤和识别起搏器信号功能； |
| 5.2 |  | 品牌计算机： CPU：四核或更高 内存：4GB DDR3 RAM或更高 硬盘：500G磁盘空间或更高 显示器：21寸或以上显屏 操作系统：Microsoft. Windows 10 |
| 5.3 |  | 数据库管理功能： 1). 数据管理，电子病例存储。 2). 诊断结果自动转存数据库，临床诊断名词可检索 3). 病人数据再编辑、删除和转存，心电图对比分析诊断等功能。 4). 病人基本信息可由His系统提供，检查信息(结果)、图片均由心电系统上传。 |
| 6 | 心电信息与医院信息的整合 |  |
| 6.1 | HL7系统接口 | 兼容HL7 2.4版本，系统可以通过HL7与医院信息系统连接，实现双向数据交流。 |
| 6.2 | 信息同步 | HIS检查申请单信息和心电系统的信息交互，同步提取病人基本数据 |
| 6.3 | 结论同步 | 结论等信息同步到HIS等系统，报告单和图形直接传输至电子病历 |
| 6.4 | 输出图文报告 | 图文报告以文本+JPG、PDF、DICOM3、XML、MWF、SCP等心电格式输出。 |
| 6.5 | WEB功能 | 各临床科室可通过IE浏览器登录心电网站，查看本科室心电图检查结果，并可以保存及打印；主任、医师可通过IE浏览器查看心电图，并分析诊断；会诊专家可通过IE浏览器查看心电图，交流会诊。 |
| 6.6 | 网络打印功能 | 支持向网络打印机直接输出报告 支持各科室新生成报告的自动打印功能 |
| *7 | 心电会诊系统 | 免费提供外网心电会诊平台，可接收所有采集端的心电数据，通过IPAD、苹果手机或其它电脑实现报告的实时诊断，并签名。 |
| 8 | 设备维修维护 | 心电采集设备壹年免费保证、终身维修。网络系统终身免费维护。 |
| 9 | 售后体系 | 提供全国免费服务电话及本省售后服务机构。 |