支气管内窥镜主要参数

表1内窥镜的光学性能

| 项目名称 | 基本参数 |
| --- | --- |
| 设计光学工作距d0 | 10mm |
| 设计工作视场形状 | 评价视场面 |
| 视场角／(°) | 30°-10% |
| 视向角／(°) | 0° ±4° |
| 视场中心角分辨力 | 2.9C/C0) ﹣10% |
| 有效景深范围 | 3~100mm |
| 在A标准照明体下的显色指数Ra | 92.9 |
| 在D65标准照明体下的显色指数Ra | 88.6 |
| 照明镜体光效ILeR | 0.530 |
| 综合镜体光效OLeR | 0.264 |
| 综合边缘光效SLe-Z | 0.145 |
| 有效光度率DM | 4000 |
| 单位相对畸变VU-Z的控制量 | ﹣14.6% |
| 注：表1中的数据与随附资料中涉及的数据一致。 |

表2内窥镜基本尺寸表                            单位:mm

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜体外径（D1） | Φ2.7 | ±0.20 |
| 2 | 目镜罩外径（D2） | Φ32 | -0.17 -0.33 |
| 3 | 工作长度 | 352 | ±3 |

表3  光学钳尺寸表                               单位: mm

| 产品名称 | L | D |
| --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 |
| 花生钳 | 330 | ±3.0 | Φ3 | ±0.25 |
| 鳄口钳 |  |  |  |  |

表4 异物钳基本尺寸表                           单位:mm

| 产品名称 | L | D |
| --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 |
| 麦口钳 | 360 | ±3.0 | 2.5 | ±0.35 |
| 鳄口钳 |  |  |  |  |
| 花生钳 |  |  |  |  |
| 抓紧钳 |  |  |  |  |
| 尖头钳 |  |  |  |  |
| 二爪钳 | 345 |  |  |  |
| 三爪钳 |  |  |  |  |
| 反二爪钳 | 360 |  | 2.8 |  |

表5 吸引管基本尺寸表                       单位:mm

| 产品规格 | D | L | 吸引头 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1 | D1 |
|  | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本 尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 |
| Φ2.5×320 | Φ2.5 | ±0.20 | 320 | ±3.0 | 30 | ±3.0 | Φ60 | ±3.0 |
| Φ3×320 | Φ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ3.5×320 | Φ3.5 |  |  |  |  |  |  |  |