双能X射线骨密度检测仪项目招标文件

（第一次）

一、项目名称：双能X射线骨密度检测仪

二、采购预算（最高上限价）：218000元

| 科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体检中心 | 双能X射线骨密度检测仪 | 1 | 台 | 218000 | 218000 |

三、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。乙方对产品进行安装并调试验收合格后次月，甲方按发票支付货款总金额的50%，六个月后，如没有出现质量问题，再支付总金额的40%，余款10%在验收合格满  （乙方提供产品质保期的年限）年后付清。

四、交货时间：自合同签订之日起30天内安装调试完毕。

五、评标办法：竞争性议价，现场需二次议价

六、投标人的资格要求

（一）基本要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

4、基本账户信息

5、设备配置清单

6、采购需求偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

7、投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”、制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”

8、投标人所投产品为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

5、其他说明:“法定代表人”即“负责人”。

- 采购需求：

- 参数要求

1、测量原理：采用双能X射线吸收测量法（DXA），利用数字化探测器直接转换。

2、▲防护设计：主机全封闭铅防护设计，隧道式检测窗口，具有双层铅帘，防护盖板，曝光手阀。保证在机器辐射输出期间，防护人体未被 X 射线机拍照部分。（提供说明书佐证）

3、辐射防护：与 GB 9706.103-2020诊断X射线设备的辐射防护要求一致。

4、可视系统：设备内置高清射像头，并侧面配备独立的可视屏幕供操作人员，尺寸＞7寸。观察前臂摆放位置、提高检测结果的准确性。（提供说明书佐证）

5、▲定位设计：具有应用于双能X射线骨密度仪中的定位装置；抽屉式手臂定位和固定机构；抽屉式手托平台磁吸防滑与定位曝光结构。

6、测量算法：能有效消除软组织对于检测结果的影响。

7、▲图像处理方法/系统：采用深度学习模型实现骨密度检测图像精确自动分割,提取骨组织特征区域，从而减少检测误差,大幅提升骨密度检测与诊断的准确性。（提供证明文件）。

8、成人计算参数（至少包括）：骨密度（BMD）、骨矿物质含量（BMC）、面积（Area）、T-值、Z-值、骨质指数（BQI）、骨折风险（RRF）、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄、预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、BMI指数、FRAX评估等。

9、儿童计算参数（至少包括）：骨密度（BMD）、Z值、同龄比、BMI指数、骨骼的生理年龄、身高预测等。

10、▲报告输出（至少包括）：成人报告单、儿童报告单、营养运动处方报告单、FRAX评估报告单等。（提供报告单佐证）

11、报告输出方式：A4报告、二维码报告、PDF报告、word报告、图片报告。

12、报告打印：彩色激光打印机。

13、▲数据管理：具备总览、饼状图、趋势图、柱状图；同时可设置≥7种条件筛选，查看结果分布曲线图。（提供证明文件）

14、质控管理：包含线性验证、准确度验证、重复性验证，能形成质控报告。

15、校准模体：包含低、中、高密度3块，材质应为软组织材料：有机玻璃；骨材料：铝6061。

16、▲性能指标实测值应能达到（提供证明文件）：

1）准确度误差≤±0.05%

2）重复性误差≤0.09%

3）线性：≤0.999999

4）高、低能曝光时间＜4秒

5）双能X射线骨密度仪T值对比值≤0.01

6）测试区域：90 x 120 mm

17、产品认证：CFDA认证。

18、参考数据库：中国人数据库，样本数应大＞7000例，样本人群年龄节段应为0-100岁。

19、▲数据接口：Dicom3.0接口、数据库视图接口、身份证信息读取接口、Web Service接口、USB接口和Worklist接口。（提供说明书佐证）

20、产品外观：一体机设计，具有万象轮，方便移动。

（二）其它要求：

1、★本项目需由中标人聘请第三方具备相关资质的单位实施办理双能X射线骨密度仪的预评、控评、环评及验收手续，办理放射诊疗许可证、辐射安全许可证，其费用包含在本次投标报价中，由中标单位负责承担并支付给相应单位，招标人不再承担任何费用。医院提供资料支持，相关证件办理将作为设备验收条件之一。

2、投标供应商所投产品技术参数符合性条款审查，如有重要（“▲”号）条款明显负偏离，所投产品将视为不符合使用科室需求，该投标将视为无效投标；普通条款2条（及以上）负偏离，该投标单位不进入二次议价环节。

3、投标供应商必须在投标文件中提供上述技术参数偏离表，并提供所投设备技术参数佐证材料：货物最新彩色样本资料（彩色样本资料为厂商公开发布的印刷品）或产品制造商出具的技术白皮书（封面+与技术参数相关的页面）原件扫描件、由产品制造商加盖公章的产品技术参数证明书，否则视同为负偏离。

4、所投设备须免费接入医院内网络信息系统（PACS、LIS、HIS等），其网络接入或接口相关费用由中标人承担，采购人不承担任何费用。

- 驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修

- 厂家提供操作人员的外出培训或现场操作培训.

- 本项目要求提供生产日期为6个月内的设备,设备使用年限≥10年（提供佐证）。

8、质保期大于或等于2年，质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。

9、提供设备标准配置清单，涉及耗材及易损件提供清单分项报价。

八、投标文件编制要求：

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2025年12月4日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：采购办  李女士：0731-83620086  宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2025-11-27

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）

- 报价文件

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”

七、  生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、  供应商认为需要提供的其它资料。（包括但不限于基本账户信息）

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 四 | 品牌型号 |  |
| 五 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证” “医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）

七、  生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、供应商认为需要提供的其它资料