全自动核酸检测系统及配套试剂项目招标文件（第一次）

一、项目名称：全自动核酸检测系统及配套试剂

二、采购预算

| 序号 | 需求科室 | 项目名称 | 品目名称 | 数量 | 单位、规格 | 上限价（元） | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科 | 全自动核酸检测系统及配套试剂 | 全自动核酸检测系统 | 1 | 台 | 200000 | / |
|  |  |  | 人乳头状瘤病毒检测试剂盒(捕获杂交法)APTIMA HPV Assay | 1 | 盒，250人份/盒 | 50000 | 4盒，1000人份 |

备注：本项目不接收分包。

三、付款方式：设备与试剂分开结算

1、全自动核酸检测系统：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。乙方对产品进行安装并调试验收合格后次月，甲方按发票支付货款总金额的50%，六个月后，如没有出现质量问题，再支付总金额的40%，余款10%在验收合格满  （乙方提供产品质保期的年限）年后付清。

2、人乳头状瘤病毒检测试剂盒：根据结算数据，签发6个月银行承兑汇票。

四、交货时间：

1、全自动核酸检测系统自合同签订之日起30天内安装调试完毕

2、试剂按需配送，供应期限为3年。

五、评标办法：竞争性议价，现场需二次议价。

1、投标人需对所投的全自动核酸检测系统和试剂进行分项报价，其中设备价格占比为40%，试剂价格占比为60%，两项分值相加后的最低值为中标单位。

| 评审项目 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 全自动核酸检测系统 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40 | 40 |
|  | 配套试剂 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×60 | 60 |

2、投标报价必须包括出厂价，货物到达最终目的地点的相关运输费、保险、进口环节税、商检费、消费税、增值税、仓储费、装卸费、安装检测费、利润税金、人员培训等伴随服务费。

六、投标人的资格要求

（一）基本要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

4、基本账户信息

5、设备配置清单

6、采购需求偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

7、投标人须提供“医疗器械经营许可证”“医疗器械经营备案凭证”、制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”

8、投标人所投产品为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

5、其他说明:“法定代表人”即“负责人”。

- 采购需求：

- 设备参数要求

1、系统获得FDA、CE和CFDA认证。

2、▲全自动一体机、全自动样本制备、核酸扩增和检测，样本进，结果出，全程无需人工干预。

3、设备所用样本适用于科室现有液基细胞学检查，可实现一次取样完成液基细胞学和HPV两种检测。

4、检测项目：HPV E6E7 mRNA检测等；可同时运行≥4种不同检测项目，也可同一样本同时检测≥4种项目。

5、样品制备：全自动样本制备，基于新一代目标核酸捕获磁珠分离方法，仅针对目标核酸序列进行特异性地捕获。

6、检测方法：TMA（转录介导下的恒温扩增）技术。

7、▲检测通量：一次同时最大上机≥120个样本，8小时可完成≥275份及以上HPV检测，机器自动过夜处理，可完成≥500份及以上检测。

8、检测效率：HPV检测≤3.5小时以内出第一份报告，然后≤每5分钟出五份报告。

9、样本装载：无最小检测样本数量限制，仪器运行中可随时装载新的检测样本。

10、试剂装载：仪器运行中可随时装载新的检测试剂和耗材；检测试剂可多次使用。

11、设备占地面积≤3平方米。

12、满足病理科信息系统LIS连接。

13、专利样品管穿刺盖设计，避免样本交叉污染；扩增产物反应后自动灭活；废弃试剂及耗材独立回收。

14、人性化设计：

（1）、触摸屏、图形操作界面，指导使用者直观、简单进行样本检测项目的设定；

（2）、样本、样本制备和检测试剂均可自动条形码扫描追踪；

（3）、RFID （无线射频识别技术），自动感应试剂、耗材和废弃物的存量，自动监控试剂盒有效期，科学安全存量管理；

（4）、实验全程动态监控每一步骤；

（5）、自动生成Levey-Jennings 质控图报告；自动统计并分析检测结果阳性率、阴性率

（6）、文件记录，维护、保养全记录，可追溯；

15、所含组件后续可进行HPV 28全分型检测，满足临床需求。

（二）设备其它要求：

1、投标供应商所投产品技术参数符合性条款审查，如有重要（“▲”号）条款明显负偏离，所投产品将视为不符合使用科室需求，该投标将视为无效投标；普通条款2条（及以上）负偏离，该投标单位不进入二次议价环节。

2、投标供应商必须在投标文件中提供上述技术参数偏离表，并提供所投设备技术参数佐证材料：货物最新彩色样本资料（彩色样本资料为厂商公开发布的印刷品）或产品制造商出具的技术白皮书（封面+与技术参数相关的页面）原件扫描件、由产品制造商加盖公章的产品技术参数证明书，否则视同为负偏离。

3、所投设备须免费接入医院内网络信息系统（PACS、LIS、HIS等），其网络接入或接口相关费用由中标人承担，采购人不承担任何费用。

4、驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修，技术故障24小时响应、48小时内上门维修。

5、厂家提供操作人员的外出培训或现场操作培训.

6、本项目要求提供生产日期为一年内的设备,设备使用年限≥8年（提供佐证）。

7、整机质保期大于或等于3年，质保期从验收合格后开始计算。软件终身免费升级，质保期内所有设备维护要求免费上门服务。

8、提供设备标准配置清单，涉及耗材及易损件提供清单分项报价。

（三）试剂要求：

1、适用范围：用于宫颈癌及癌前病变的筛查和风险管理，识别持续性感染，减少一过性感染带来的过度诊疗。

2、参数要求：

1）样本类型：宫颈脱落细胞; 样本需求量：1ml。

2）检测型别：检测14种高危型别HPV （16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68）, 并可对16、18/45进行分型。

3）检测靶标：HPV E6、E7 mRNA（信使RNA）片段。

4）属于三类医疗器械。

3、试剂其它要求

1）中标试剂由甲方试剂集中配送公司进行配送，配送公司收取配送服务费,服务费收取：为销售金额的2.8%。

2）供应商不是生产企业的，由生产企业或有权的上级代理商出具的授权书；由上级代理商出具的，还需一并提供配套授权资料（可以追溯到生产企业）。中标通知书发出后的10个工作日，需完善好对应入围产品的招采子系统配送权，如不具备招采子系统配送权，医院有权取消中标资格。

八、投标文件编制要求：

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2025年12月18日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：采购办  李女士：0731-83620086  宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2025-12-10

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）

- 报价文件

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”“医疗器械经营备案凭证”制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”

七、  生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、  供应商认为需要提供的其它资料。（包括但不限于基本账户信息）

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 四 | 品牌型号 |  |
| 五 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证” “医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）

七、  生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、供应商认为需要提供的其它资料