浏阳市人民医院2026年生命支持类设备年度采购供应商遴选项目(第二次)

招  标  文  件

招 标 人：浏阳市人民医院

二○二六年三月

一、项目概况及招标内容：2026年度急救生命支持类设备年度供应采购项目。

为保证我院生命支持类以及危急重症抢救类设备采购的及时性，拟对该类设备采取年度供应方式进行供应商遴选。招标采购项目包括心电监护仪、输液泵、注射泵、营养泵、除颤监护仪、十二导联心电分析系统，本项目以设备单价方式入围。

二、评标办法：综合评分法，现场需二次议价，医院根据所投设备品牌、质量、市场认可程度、技术条款、价格等进行综合评定1—3家中标候选人。

三、投标资格要求

1、法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；

2、提供营业执照复印件及税务登记证复印件；或“三证合一”或“五证合一”复印件；

3、须具有相应的生产或经营许可证（如医疗器械生产或经营备案凭证、医疗器械生产或经营许可证、生产企业卫生许可证等）；

4、符合法律、行政法规、规章规定的其他条件。

四、付款方式 ：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。乙方对产品进行安装并调试验收合格后一个月内，甲方按发票支付货款总金额的50%，六个月后，如没有出现质量问题，再支付总金额的40%，余款10%在验收合格后一年并出具乙方售后质量承诺书后付清。

五、交货时间：接到甲方供货需求后7个日历天内安装调试完毕。

六、供应期限：一年。

七、采购清单及产品技术规格及功能要求：

| 包号 | 序号 | 项目名称 | 上限价（元） | 遴选入围家数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 除颤监护仪 | 45000 | 1 |
| 3 | 1 | 输液泵 | 4600 | 3 |
|  | 2 | 双通道注射泵 | 5150 |  |
|  | 3 | 叠加注射泵 | 6150 |  |
|  | 4 | 单通道注射泵 | 2900 |  |
| 4 | 1 | 十二导联心电分析系统 | 19300 | 1 |

备注：1、以上项目按包号投标，单个包号内产品需全部响应。

2、所投包号内产品按单项提供参数响应偏离表，格式自拟。

七、主要技术要求：

（一）除颤监护仪技术参数

1、重量：≤4.2kg（标配，含电池）。

2、彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

3、提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

4、支持中文操作界面。

5、屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。

6、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。（需提供相关证明材料）

7、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

8、手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量≥360J。

9、可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

10、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

11、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12、AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

13、开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用。

14、除颤充电迅速，充电至200J≤4s。（需提供相关证明材料）

15、除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

16、从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

17、支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18、支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

19、可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

20、可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。（需提供相关证明材料）

21、可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

22、提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

23、抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

24、支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

25、心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。

26、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。

27、支持ST和QT实时分析。

28、阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

29、可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

30、提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。

31、脉率范围：20-300bpm。

32、无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

33、可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

34、支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

35、支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

36、支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

37、标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

38、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

39、配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

40、可存储≥120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

41、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

42、支持设备状态指示灯用户检测。

43、设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

44、支持自检放电能量精度显示和打印。

45、可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。

46、具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。

47、具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受≥0.75米跌落冲击。

48、工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

49、▲整机使用期限≥10年，提供质保服务≥2年。

（二）输液泵技术参数

1、▲整机使用期限≥10年，需提供证明材料

2、▲输液泵需通过NMPA三类注册证

3、支持输血功能，并提供证明文件

4、升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件

5、输液精度≤±5%

6、速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

7、快进流速范围：0.1-2000ml/h

8、可自动统计≥四种累计量：包括24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

9、≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式

10、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）

11、≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

12、支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

13、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

14、压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg

15、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

16、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

17、具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警

18、信息储存：可存储≥5000条的历史记录

19、电池工作时间≥5小时@25ml/h

20、防异物及进液等级IP44

21、整机重量不超过1.5kg

22、满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

23、输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

24、输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息

25、提供质保服务≥5年。

（三）单通道注射泵技术参数

1、▲注射泵需通过NMPA三类注册证

2、整机使用期限≥10年，需提供证明材料

3、注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%

4、速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

5、快进速度范围：0.01-2000ml/h

6、可自动统计≥四种累计量：包括24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

7、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

8、注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

9、≥8种注射模式：包括速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

10、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）

11、≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

12、支持药物库，可储存≥5000种药物信息

13、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

14、压力报警阈值≥15档可调，最低可设置150mmHg

15、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

16、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

17、信息储存：可存储≥5000条的历史记录

18、电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

19、防异物及进液等级IP44

20、整机重量≤1.7kg

21、满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

22、输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

23、输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息

24、提供质保服务≥5年。

（四）双通道注射泵技术参数

1、▲注射泵需通过NMPA三类注册证

2、整机使用期限≥10年，需提供证明材料

3、双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

4、注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%

5、速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

6、快进速度范围：0.01-2000ml/h

7、可自动统计≥四种累计量：包括24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

8、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

9、注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

10、≥8种注射模式：包括速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

11、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）

12、≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

13、支持药物库，可储存≥5000种药物信息

14、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

15、压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg

16、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

17、#具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

18、信息储存：可存储≥5000条的历史记录

19、电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

20、防异物及进液等级IP44

21、#整机重量≤2.8kg

22、满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

23、输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

24、输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息

25、▲提供质保服务≥5年。

（五）十二导联心电分析系统技术参数（分为固定式和移动式二种）

（1）、固定式12导心电的主要技术参数：

1、通过标准USB通讯接口，隔离电压≥4000V。

2、采样率：12导同步超高采样技术，采样率每秒每通道≥2.4K点，采样精度≥14位。

3、采用 “多通道模数转换数字同步采集”专利技术，不需要任何额外的电源或电池支持，即可完成各种导联体系的心电信号放大和模数转换。（请提供专利证书）

4、多重数字滤波器技术：基线滤波器\平滑滤波器\肌电滤波器\电源滤波器；

5、心电图平滑技术，产生清晰光滑的心电图。

6、心电图芯片叠加技术，计算心电图参数，自动ST段识别分界点，测量抬高压低值、斜率值、心律失常检测、RR间期标注等，导联脱落恢复后3-5秒心电图平稳显示。

7、电极阻抗检测技术

8、具有抗除颤和识别起搏器信号功能；

9、通道数：12个；

10、灵敏度：≥5/10/20mm/Mv；

11、 共模抑制比：≥89dB；

12、 输入阻抗：≥11MΩ；

13、 极化电压：±300mV；

14、漏电流：<0.4μA；

15、 标准的同步12导联信号采集分析，连续采集时间≥10分钟

16、 12导联心电图自动测量、自动诊断（经欧盟CSE心电图数据库验证）。

17、 心电图网络连接功能：上传心电信息，下载诊断并打印；

18、 网络心电图分析功能：权限管理、网络心电图分析、网络心电图报告生成；

19、 网络连接：心电信息进行双向通讯，通过网络功能实现诊断和打印等功能。

20、 一键操作，工作简单快捷

21、 12导心电图各导联参数≥312个

22、心向量、时间向量分析系统：

23、方向、振幅、角度、间期和 QRS-T、QRS/T、TL/W，QRS面积比、初始向量及立体空间最大向量分析

24、 图形输出：综合报告、各环放大图、单面环体放大图

25、 F(X-Y)、H(X-Z)、RS(Z-Y)及F-H-RS四种模式的向量图动态播放（请提供软件截图）

26、向量图参数≥86个（请提供相关报告）

27、功率谱图分析、相位移动叠加分析、脉冲响应分析

28、提供标准诊断数据：H,U,N,A+,A-,M,F,RSR,CSR

29、  双频段滤波自动分析处理。

30、时域分析、频域分析、三维频谱标测分析、正常因子分析的图谱和指标

31、时域、频域和非线性分析（sdnn，rmssd,pnn50,三角指数，差分指数，各象限百分比）

32、时域、频域和非线性分析（sdnn，rmssd,pnn50,三角指数，差分指数，各象限百分比）

33、QT分析：  QT/QTc ，QTc均值，QTc均方差等各项指标。

34、数据库管理功能：1). 数据管理，电子病例存储。2). 诊断结果自动转存数据库，临床诊断名词可检索3). 病人数据再编辑、删除和转存，心电图对比分析诊断等功能。

35★、网络功能:与浏阳市人民医院的现有心电网络无缝连接，接口费用包含在此次报价中。

36、▲设备使用年限≥7年，提供质保服务≥2年。

（2）、移动心电图的主要技术参数

1、采集器物理性能：

2、采样频率：24K，采样精度：≥16位。

3、通道数：12个；

4、灵敏度：≥5/10/20mm/Mv；

5、共模抑制比：≥80dB；

6、输入阻抗：≥10MΩ；

7、极化电压：±300mV；

8、动态范围：±15mV；

9、患者漏电流： <10μA；

10、线连接方式：蓝牙

11、 电池电量： 1.5伏AA，2节，连续工作≥10小时

12、抗除颤保护

13、可使用标准6511导联线

14、心电数据采集显示：

15、超高分辨率显示屏；

16、A5X芯片四核心GPU ，连续工作≥10小时 ；

17、蓝牙高速连接，移动网络技术，支持802.11b/g/n无线协议；

18、支持1080p高清摄录；

19、支持WiFi热点功能；

20、心电图叠加技术：内置高精度硬件芯片和预分析软件等多项技术，自动计算心电图参数，自动ST段识别分界点，自动测量抬高压低值、斜率值；心律失常检测、RR间期标注等确保分析的精度。

21、多重数字滤波器包括：基线滤波器\平滑滤波器\肌电滤波器\电源滤波器；

22、心电图平滑技术，产生清晰光滑的心电图；

23、具有抗除颤和识别起搏器信号功能；

24、64GB内存容量，≥10万病例存储；

25、导心电图分析系统：

1). 标准同步12导联及Flank导联等方式采集分析，采集时间可调；

2). 1 2导联心电图自动测量、自动诊断（经欧盟CSE心电图数据库验证）；

3). 图形输出格式：12X1、6X2+1/2、3X4、单一导联；

4). 一键操作，工作简单快捷；

5). 心电图网络连接功能：上传心电信息，下载诊断并打印；

6). 网络心电图分析功能：权限管理、网络心电图分析、网络心电图报告生成；

7）急诊心电图短信平台提醒功能；

8）大病例集约上传、经医师诊断的心电图直接生成报告。

26、数据库管理功能：

1). 数据管理，电子病例存储，云备份功能，数据安全保护。

2). 诊断结果自动转存数据库，临床诊断名词可检索

3). 病人数据再编辑、删除和转存，心电图对比分析诊断等功能。

4). 病人基本信息可由His系统提供，检查信息(结果)、心电图均由心电网络系统上传。

5). 统计分析功能

27、★网络功能:与浏阳市人民医院的现有心电网络无缝连接，接口费用包含在此次报价中。

5、▲设备使用年限≥7年，提供质保服务≥2年。

八、评标办法：

评标办法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 50 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格按包号总和最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计50分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=评标基准价调整÷投标报价调整×50 注：①因落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。②评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 产品配置及技术参数 | 40 | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的计0分。所投产品配置符合招标文件要求的，计40分。一般技术参数负偏离的每项扣4分，扣完为止。 注：（1）提供所投产品最新彩色样本资料（彩色样本资料为产品制造商公开发布的印刷品）或产品制造商出具的技术白皮书（封面+与技术参数相关的页面）或检测机构出具的检测报告原件扫描件，否则此项不计分。 （2）以上证明材料中未显示的技术参数必须另行提供由产品制造商加盖公章的产品技术参数证明书（格式自拟），否则视同为负偏离。 （3）货物简要说明一览表、技术参数偏离表等性能描述若与彩色样本资料或技术白皮书或检测报告或产品技术参数证明书表述不一致按负偏离扣分。 |
| 3 | 培训方案 | 4 | 根据投标人提供的技术培训方案，培训内容包括但不限于所提供设备 的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面,方案完整、内容科学、合理且满足本次采购需求的计4分；内容有缺项、漏项、不明确、不合理、未针对本次采购需求的每处扣1分，扣完为止；未提供方案的不计分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 3 | 根据投标人提供的维护与售后服务方案（包括但不限于售后服务机构的详细地址、联系人、电话等），从投入使用后的设备调试、售后服务体系完善度、维修响应时间、维保机制、备品备件的提供等情况进行综合评审：方案完整、内容科学 、合理且满足本次采购需求的计3分；内容有缺项、漏项、不明确、不合理、未针对本次采购需求的每处扣1分，扣完为止；未提供方案的不计分。 |
| 5 | 类似业绩 | 3 | 自2022年12月1日以来（以合同签订时间为准）所投同类产品的销售业绩,每提供一个业绩计1分，最多计3分,未提供不计分。 注：提供业绩合同或中标（成交）通知书扫描件并加盖投标人公章。 |

九、产品运输、保管及保险

1、成交供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2、成交供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

3、成交供应商负责其派出的人员的人身意外保险。

十、安装调试

1、包装：原厂原包装送货，货到买方指定地点，经买方指定人员验证后方可开箱。

2、安装：本项目的安装由成交供应商负责，中标人应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。

十一、售后服务

1.系统维护。要求提交以下内容：

1.1 定期维护计划。

1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施。

1.3 对采购人修改设计要求的响应措施。

2.技术支持

提供7×24小时的技术咨询服务（配件+人力）。

3.故障响应

3.1 提供7×24小时的故障服务受理，48小时内排除故障。

3.2对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援。

3.3备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。

4.质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

十二、培训

成交供应商应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

十三、质量保证

1.成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准和国家环保标准，

具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2.质保期两年以上，从验收合格后开始计算。质保期内所有维护等要求免费上门服务。

3、设备使用效期≥8年（提供注册证或说明书佐证材料），所供产品为6个月内出厂正品。

十四、其他要求及说明

1．交货地点：采购人指定地点。交货方式：货到甲方指定安装位置，包括货物安装、调试及验收合格（交钥匙项目）。

2．本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）及材料购置，以及产品运输保险保管、产品安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

3、监护仪系列产品为计量管理强检设备，中标人在做好新购设备首次计量检测并出具计量合格证明情况下，方能向招标人进行交付使用。

4. 针对上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，并作出承诺及说明。

十五、有下列情况之一的，投标作无效投标处理：投标报价超过招标清单子项上限价的

十六、投标文件编制要求：

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

十七、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2026年4月2日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十八、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：采购办  李女士：0731-83620086  宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2026-3-26

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）

- 报价文件

五、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）

六、  投标人所投产品如为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

七、参数响应偏离表

八、  供应商认为需要提供的其它资料。

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 四 | 品牌型号 |  |
| 五 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

五、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）

六、  投标人所投产品如为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

七、参数响应偏离表（格式自拟）

八、供应商认为需要提供的其它资料