婴儿氧舱项目招标文件（第二次）

一、项目名称：婴儿氧舱

二、采购预算（最高上限价）：120000元

| 科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康复科 | 婴儿氧舱 | 1 | 台 | 120000 | 120000 |

三、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。乙方对产品进行安装并调试验收合格后次月，甲方按发票支付货款总金额的50%，六个月后，如没有出现质量问题，再支付总金额的40%，余款10%在验收合格满  （乙方提供产品质保期的年限）年后付清。

四、交货时间：自合同签订之日起30天内安装调试完毕。

五、评标办法：竞争性议价，现场需二次议价

六、投标人的资格要求

（一）基本要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

4、基本账户信息

5、设备配置清单

6、采购需求偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

7、投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”、制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”

8、中华人民共和国特种设备生产许可证。

9、压力容器证书：舱体作为压力容器，必须提供由国家认可机构颁发的《压力容器产品安全性能监督检验证书》

10、投标人所投产品为进口产品，还需提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

5、其他说明:“法定代表人”即“负责人”。

- 采购需求：

（一）适应范围：本技术规格书适用于新生儿缺血缺氧性脑病、新生儿窒息后遗症、脑性瘫痪及其他适用于高压氧治疗的儿科疾病。

（二）★符合标准：制造商必须具备相应的医疗器械生产资质。设备必须完全符合中华人民共和国医疗器械相关法规、标准，并通过国家药品监督管理局（NMPA）的注册认证，获得医疗器械注册证。主要参考标准包括但不限于：

· GB 150《压力容器》

· GB/T 12130《医用空气加压氧舱》

· YY 0701《医用氧气加压舱》

· 其他相关的电气安全、电磁兼容性（EMC）标准。

（三）参数要求

1、电击保护类型：II类

2、电击保护级别：B型

3、浸水保护类型：IPX0

4、工作制：连续运行

★5、设计压力：0.12MPa

6、最大加减压速率：≥0.01MPa/min

7、安全阀整定压力：0.12MPa

8、密封压力：＞0.1MPa

▲9、最高工作压力：0.1MPa

10、工作介质：医用氧气

11、筒体容积：约212L（参考值±10%）

12、电源电压：～220V±22 V

13、电源频率：50Hz±1Hz

14、电源输入功率：≤100VA

15、噪声：≤65dB（A）

16、样式：落地式

17、外形尺寸：筒体直径：500mm（参考值±10%）    筒长：1200mm（参考值±10%），整舱(L×B×H)：1546mm×790mm×1051mm（参考值±10%）

18、设备净重：≤220 kg

19、托盘载重（合力位于中心）: ≥35 kg

20、治疗人数：1人（身高≤1.1m）

（四）安装、培训与验收

★1、 安装调试：中标方负责设备在指定位置的免费安装、调试，并确保设备正常运行。氧舱安装工作必须由制造单位承担，安装人员资格符合安全技术规范，安装前须向本市特种设备安全监管部门履行安装告知义务，在安全监管部门监管指导下执行合规安装，并依规取得压力容器使用登记证，其手续办理，相关费用均由中标单位承担。

2、人员培训：中标方需对采购方的操作医师、护士及设备工程师进行免费的系统培训，包括设备原理、操作规程、日常保养、常见故障处理等，直至受训人员能独立操作为止。

3、验收：设备安装调试完毕，运行正常，所有技术参数和性能符合本招标书要求，出具由浏阳市市场局（特检院）颁发的压力容器使用登记证，并经采购方签字确认后，方可视为验收合格。

4、技术文件：提供详细的中文使用说明书、维修手册、电路图、气路图、产品合格证等。

（五）售后服务要求

1、质保期：整机免费质保期不少于 2年，压力容器舱体免费质保期不少于 10年。质保期内所有非人为损坏的零配件免费更换。

2、响应时间：提供7x24小时技术支持热线。在接到维修通知后，2小时内响应，如需现场服务，维修工程师应在 48小时内到达现场。

3、维修服务：在设备使用寿命内，保证维修配件供应。

4、定期巡检：质保期内，每年提供至少一次免费的设备巡检和保养服务。

（六）其它要求

★1、投标供应商所投产品技术参数符合性条款审查，如有重要（“▲”号）条款明显偏离或普通条款3条（及以上）偏离，所投产品将视为不符合使用科室需求，该投标将视为无效投标。

2、投标供应商必须在投标文件中提供上述技术参数偏离表，并提供所投设备技术参数佐证材料：货物最新彩色样本资料（彩色样本资料为厂商公开发布的印刷品）或产品制造商出具的技术白皮书（封面+与技术参数相关的页面）原件扫描件、由产品制造商加盖公章的产品技术参数证明书，否则视同为负偏离。

3、驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修

4、本项目要求提供生产日期为6个月内的设备,设备使用年限≥10年（提供佐证）。

5、提供设备标准配置清单，涉及耗材及易损件提供清单分项报价。

八、投标文件编制要求：

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2026年4月30日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：采购办  张女士：17708431023

浏阳市人民医院

2025-4-22

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）

- 报价文件

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”、中华人民共和国特种设备生产许可证、压力容器证书

七、  生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、  供应商认为需要提供的其它资料。（包括但不限于基本账户信息）

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 四 | 品牌型号 |  |
| 五 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证” “医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）、中华人民共和国特种设备生产许可证、压力容器证书

七、  生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、供应商认为需要提供的其它资料