经颅重复磁刺激仪项目招标文件

一、项目名称：经颅重复磁刺激仪

二、采购预算（最高上限价）

| 科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿童保健康复科 | 经颅重复磁刺激仪 | 1 | 台 | 330000 | 330000 |

三、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。乙方对产品进行安装并调试验收合格后次月，甲方按发票支付货款总金额的50%，六个月后，如没有出现质量问题，再支付总金额的40%，余款10%在验收合格满  （乙方提供产品质保期的年限）年后付清。

四、交货时间：自合同签订之日起30天内安装调试完毕。

五、评标办法：竞争性议价，现场需二次议价

六、投标人的资格要求

（一）基本要求

1、营业执照

2、法定代表人身份证明（彩印）

3、法定代表人授权委托书（彩印，非法人参加投标必须提供）

4、投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”、制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”

（二）其它要求

1、同一法人主体（总公司/集团）仅限一家分支机构参与投标；同一集团/连锁下多家分支机构同时投标的，相关投标均无效。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

5、其他说明:“法定代表人”即“负责人”。

七、采购需求，适应症：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查及脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。

技术参数：

（一）主机性能：

1、刺激频率：0.01～100Hz可调，其中步长：1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz。（提供相关证明材料）

2、刺激频率允差:≤±2%（提供相关证明材料）。

3、最大磁感应强度：≥6T，至少有1个配置线圈可达6T及以上。（提供相关证明材料）

4、脉冲上升时间：50μs ±10μs。

5、脉冲持续时间：320-360μs。

6、▲磁感应强度最大变化率范围：≥90kT/s（提供相关证明材料）。

7、在设备连续工作时，具有手动停止磁场输出功能，可以通过按下停止按键使设备立即停止工作。

（二）冷却系统：

1、冷却方式：高效液冷风冷一体散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象。（提供相关证明材料）

2、冷却系统可保证设备≥24h持续工作。

3、冷却系统与刺激主机分体式设计，确保电液分离，无漏液风险，同时便于后期维护。（说明书或彩页截图证明）

4、当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。

冷却系统可以实时显示刺激线圈温度。

6、温度保护系统：当刺激线圈温度超过40℃，磁刺激仪自动停止刺激输出。

（三）刺激线圈：

1、标配儿童专用线圈。

2、后期可增配圆形线圈、深部双锥型线圈、动物线圈、伪刺激线圈等科研线圈。

3、刺激线圈上具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激，方便临床快速检测运动阈值。（产品彩页或产品图片证明）

4、刺激线圈具有显示屏，可实时显示线圈刺激强度（刺激强度、温度、磁场上升率）。（产品彩页或产品图片证明）

5、线圈支持热插拔，方便临床快速更换线圈。

（四）MEP模块：

1、MEP通道数：≥2通道。

2、运动诱发电位检查模块支持无线传输功能，配备独立电池，可充电使用。（提供相关证明材料）

3、MEP采样率：≥100kHz。（提供相关证明材料）

（五）软件系统：

1、采用触屏一体机承载软件系统，无需使用鼠标即可操作，提高治疗师工作效率。一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险。（说明书或彩页截图证明）

2、刺激模式：具备单脉冲刺激、重复脉冲刺激、模式化刺激功能。

3、在治疗过程中，能够实时采集患者肌电信号，进行电生理监测。（提供相关证明材料）

4、▲内置儿童专用治疗方案，包含≥12大类疾病（脑瘫、发育迟缓、孤独症、ADHD、抽动障碍等），内置至少40个以上专属儿童方案，可一键开启治疗；支持自定义编辑方案，支持组合方案，供临床医生选择。

5、开放式设计平台，具备延时触发功能。

6、治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位。

（六）配置要求：

2、★标配儿童随动定位辅助模块：具有驱动装置及固定支架，刺激线圈在治疗时和靶区位置保持相对固定，保证脉冲不丢失，可实现智能跟随功能，保证儿童患者持续精准治疗。（提供相关证明材料）

3、标配儿童版10-20脑电定位帽。

（七）其它要求：

1、所投设备须免费接入医院内网络信息系统（PACS、LIS、HIS等），其网络接入或接口相关费用由中标人承担，采购人不承担任何费用。

2、驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修。

3、厂家提供操作人员的外出培训或现场操作培训.

4、本项目要求提供生产日期为6个月内的设备,设备使用年限≥8年（提供佐证）。

5、整机质保期大于或等于3年，质保期从验收合格后开始计算。软件终身免费升级，质保期内所有设备维护要求免费上门服务。

6、提供设备标准配置清单，涉及耗材及易损件提供清单分项报价。

八、投标文件编制要求：

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2026年6月18日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：采购办 张女士17708431023

浏阳市人民医院

2026-6-10

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）

- 报价文件

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”制造商须提供“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”

七、  生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、  供应商认为需要提供的其它资料。（包括但不限于基本账户信息）

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 四 | 品牌型号 |  |
| 五 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  投标人须提供“医疗器械经营许可证”或“医疗器械经营备案凭证”（如为制造商须提供“医疗器械生产企业许可证” “医疗器械经营许可证”及国家药监部门颁发的“医疗器械产品注册证”或“医疗器械生产备案凭证”）

七、  生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

八、供应商认为需要提供的其它资料