骨密度仪招标参数

▲1、直接数字化，双能量X射线骨密度仪

2、隧道式全封闭铅防护检测窗口，只需病人手臂前端伸入，自动调整探头测量合理间距，与扫描部位不直接接触，医生操作简便，医生病人安全；

▲3、测量部位：检测人体前臂远端；

4、连续扫描技术，扇形束扫描采集技术

5、脉冲式高低双能X线，高能70Kv，低能42Kv

6、线性探测器，探测器数目不少于6个，探测器具有自动分频功能。

7、 扫描时间：≤5秒

8、准确度（误差）CV：≤3％

9、重复性（误差）CV：≤1％

10、X射线源：高频固定阳极X线管

11、 管电流：≥0.15mA

12、 管电压：40kV～80kV

▲13、辐射渗漏量：在非加载状态下，X射线管组件和X射线源组件在任何易接近表面5cm处的渗漏辐射，在任一10cm²的区域（主要线性尺寸不超过5cm）上所求平均空气比释动能率≤0.5uGy/h(应标公司需出示检测报告)

14、可测骨密度值：T值，Z值等。

15、内置工作站配置：品牌电脑，CPU≥2.5G，内存≥2G，硬盘：≥320G，显示器≥19寸液晶 。

16、工作电压：220V±10%，50Hz。

17、数据库：具有中国人的专业测量数据库。

18、全中文操作系统，并有软件的操作说明。

▲19、要求工作站与检查设备为一体机，提供实物图证明。

20、病人检测部位检测时要求提供可视窗口供其观察摆位的正确性，提高检测结果的准确性。

21、标准配置：主机1台（含品牌电脑1套，专业测量软件1套），彩色打印机1台，中文使用说明书等资质资料1套。

注：加▲号的条款为重要条款，未响应者或任何负偏离将严重扣分。任何虚假响应，经核实，都将取消中标资格或录入黑名单。采购人在签订合同之前有权选择前往中标企业提供的相同配置的用户处参观，若产品配置及结构和招标参数不符，可取消其中标资格。