# 无创血流灌注监测仪技术参数

一、测量范围

- SPO2						0-100%

- 脉搏率						25-240次/分钟

- 血流灌注指数(PI)			0.02-20%

二、准确度及灵敏度

- SPO2						70-100%

无体动时

成人/儿童/婴儿		±2%

新生儿				±3%

体动时

成人/儿童/婴儿/新生儿	 ±3%

低灌注时

成人/儿童/婴儿/新生儿	 ±2%

SPO2						60-80%

无体动时

成人/儿童/婴儿		±3%

- 脉搏率准确度

脉搏范围				 25-240次/分钟

无体动时

成人/儿童/婴儿/新生儿	  ±3次/分钟

体动时

成人/儿童/婴儿/新生儿	  ±5次/分钟

低灌注时

成人/儿童/婴儿/新生儿	  ±3次/分钟

3.   灵敏度设置：APOD（传感器脱落自适应探查），正常灵敏度，最大灵敏度三种

三、分辨率

血氧饱和度（%SpO2）         1%

脉搏率（bpm）                1次/分钟

显示						TFT彩色触摸屏 480点×272点  0.25毫米点距

四、操作性能

- 底座与主机可分离，方便转运和抽样检查。

- 显示屏具备重力驱动式自动旋转功能：水平和垂直方向显示可自动切换。

五、报警

- 针对高低血氧饱和度和脉搏率的声音和可视报警（SPO2范围1-99%，PR范围30-235次/分，PI范围 0.03- 19% ）

- 传感器状态、系统故障和电池电量低报警

- 声音和可视报警

- 三维报警：除了上下限报警之外，还可设置患者在一个特定的时间段内达到特定的减饱和次数时，系统将发出声音报警和可视报警，特别是在发生超过典型的低报警事件之前，可能已经出现一个周期且很有限的瞬间减饱和症状，所以三维报警能够提示临床更加密切监测或调整治疗方案。

六、数据显示及存储

- 数据显示：SPO2，脉搏率（PR），血流灌注指数(PI)，Pleth波形，报警状态，数据趋势，状态消息，Signal IQ，最高/正常/APOD灵敏度，以及FastSat。

- 可根据设置分辨率不同（2-10秒），提供最小72小时趋势数据存储。

七、输出接口

串行RS-232（RDS-1，RDS-3）、护士呼叫/模拟输出（RDS-1，RDS-3）、SatShare(RDS-1)、Philips Vuelink、Spacelabs Universal Flexport（RDS-1，RDS-3）

八、环境

- 工作温度                                0~50˚C

- 运输/存储温度                           -40 ~70˚C

- 工作湿度                                10~95% （无冷凝）