联影DR维保（感染科）采购项目招标文件 (第一次)

一、项目名称：联影DR维保（感染科）

二、采购预算（最高上限价）：

| 科室 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射科 | 联影DR维保（感染科） | 3 | 年 | 180000 |

三、服务期限：三年。

四、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，凭使用科室及设备科签字确认的维保验收单每半年支付一次维保费用，服务期满半年后支付该年度维保费的50%。

五、评标办法：综合评分法，详见附件1。

六、投标人的资格要求

（一）基本要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

4、具有独立承担民事责任的能力；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9、法律、行政法规规定的其他条件。

10、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

11、投标人需提供年检有效的营业执照，能独立承担民事责任；

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

5、其他说明:“法定代表人”即“负责人”。

七、采购需求

（一）服务设备清单一览表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uDR596i | 1 | 台 | 人工保（包含常规保养＋维修人工，服务期不限人工维修服务次数,含1000元以内维修配件更换） |

（二）服务要求

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务热线 | 全年365天，24小时不间断服务，且可视化中央控制，实时管理。 |
| 2 | 服务能力 | 有专业的团队能够及时提供维修保养服务,提供3名以上在职工程师名单及DR维修证书。（须提供证书复印件）。。 |
| 3 | 培训能力 | 1、有全职的应用培训专家，满足DR设备，支持维修保障服务，并能以现场和远程的形式。 2、提供临床扫描、图像处理和响应业务拓展的专业支持。 |
| 4 | 备品备件 | 提供服务的中标人应具备充足的备件供应能力，要求在国内设有零备件仓库，且保证库存零配件齐全、充足，调配快捷及时（投标人须提供详细文字说明文件及相关合同复印件。）。投标人所有更换的零部件必须保证是全新原厂备件，有合法正规渠道来源。 |
| 5 | 维修服务 | 维修服务：保修设备在保修期内不限次数提供维修服务，享受优先派工，派遣工程师现场维修。维保费用包括单个配件金额 1000元以下的维修配件（由中标单位负责免费更换）、维修人员的工时费、差旅费等。单个配件金额在1000元以上的，由中标方出具书面报告及配件费用清单，经采购方维修流程批准并审核价格后，由中标单位实施维修，采购人承担配件成本费用，不计算维修人工成本。 |
| 6 | 服务响应时间 | 提供7*24小时、365天客户服务专线电话，能及时全程协调相关资源，确保相关服务及时快捷。中标人须在接获报修电话后应立即响应，响应时间＜2小时，到达现场时间＜24小时，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。 |
| 7 | 预防性保养 | 定期保养：提供每年至少2次的定期维护保养；定期的维护保养服务包括但不限于：设备的机械安全检查、电气安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等，保养中需要更换的损耗品由中标人免费提供。 |
| 8 | 资料保障 | 1、维修、保养或质控完成后，中标人需提供维修单、保养报告及质控报告由使用科室和设备科工作人员进行签字确认。 2、设备年检时，中标人负责协助并保证设备的全部监测指标达标，通过相关部门检测，取得合格证。 3、维护保养、质控、维修记录按每半年整理造册交采购人存档并作为结算依据之一。 |
| 9 | 专业工具 | 专业维修工具要求：提供服务的中标人应具有经校正的所保修保养设备的专业维修工具、仪器。工程师须具有专用静电防护工具和安全防护用品，保证服务过程的安全性。 |
| 10 | 开机率 | 开机率：在合同期内保证设备95%的开机率（停机时间少于5%）按一年365日计算。停机时间计算为从电话报修起至机器正常运转止（含节假日），若此开机率由于中标人的原因未能达到，导致设备开机率低于95%，按1：7的比率延长保修期。 |
| 11 | 服务考核 | 合同期内，医院将对中标人的服务质量进行考核（包括：开机率、故障响应时间、故障排除时间、定期维护保养及维保服务条款履行情况等），若考核不合格，医院可解除合同并有权要求中标人赔偿由于设备停机造成的直接和间接损失。每半年为一个考核周期。 |
| 12 | 维保费用 | 本项目采用费用包干方式，包括本项目所需的配件费（1000元以内）、材料费、人工费、交通费、住宿费、生活费、升级费、税费、保险费、节假日加班费等所有费用，投标人应根据项目要求和设备情况自行评估费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 |

八、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件2。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2025年11月6日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：李女士：0731-83620086  宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2025-10-29

附件1：评分标准

| 评审 因素 | 评分项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 投标报价 | 评标基准价：满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／投标报价)×30 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 商务 （30分） | 安全管理体系与措施 | 维保设备在设备拆除、安装、恢复过程中，投标人提供的安全措施、应对措施、安全保障措施合理、全面、符合相关规程规范且适应本次采购需求的计12分，缺漏项、不合理、不适应本次采购需求的每处扣2分，扣完为止。无方案的计0分。 | 12 |
|  | 服务能力 | 提供工程师名单及DR维修证书（须提供证书复印件），提供3名得10分，提供2名得6分,提供1名得4分，其他不计分。 | 10 |
|  | 提供备件能力 | 提供保修所需的备件来源渠道证明及出具原厂原装全新配件证明得8分，不能提供相关证明材料的不计分。 | 8 |
| 技术 （40分） | 服务要求响应程度 | 投标文件中没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，计0分。完全满足技术参数服务要求计24分，每项负偏离扣3分，扣完为止。注：①负偏离包括但不限于：技术参数不清楚或缺漏项。②招标文件中要求提供相应证明材料的，投标人须提供对应的证明材料，未按要求提供的视为负偏离。 | 24 |
|  | 服务方案 | 根据投标文件提供的服务实施方案（包含但不限于总体工作计划、阶段性工作计划、实施办法、对所保修设备的应用状况和使用特点的描述、执行措施、应对设备突发故障制定合理应急预案等），方案详细、具有实施性、可操作性且适应本次采购需求的计16分，缺漏项、不合理、不适应本次采购需求的每处扣4分，扣完为止。无方案的计0分。 | 16 |

附件2：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）

- 报价文件

- 承诺函

- 原制造厂商或具备原制造厂商的授权证明

- 原制造厂商维修培训资质证书及维修人员社保证明

八、  供应商认为需要提供的其它资料

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 三 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

- 承诺函

- 原制造厂商或具备原制造厂商的授权证明

- 原制造厂商维修培训资质证书及维修人员社保证明

八、供货商认为的其它资料